# 总磷（TP）预制试剂使用方法

##### 1.方法适用试剂

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **量程范围** | **试剂型号** | **数量** |
| 总磷检测预装试剂（低量程） | 0.02-2.0mg/L | TE-TP-D-04 | 1盒 |

##### 2.应用范围

适用地表水、地下水、市政污水和工业废水等各类水质中总磷(TP)的测定。试剂中的酸性物质可能会使样品中的悬浮颗粒物溶解，使溶液有浊度而造成读数不稳定，因此样品应先进行预处理，将pH值调至7左右。

##### 方法说明

* 总磷包括溶解的、颗粒的、有机和无机磷。本方法参照国家标准方法《GB 11893-89水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》，在中性条件下，试样和消解液在125℃下消解30min,将所有形式的磷氧化成正磷酸盐。在酸性介质中，锑盐催化下正磷酸盐和钼酸铵反应生成磷钼杂多酸，该化合物立即被还原剂还原，生成蓝色的络合物，于波长700nm处测定吸光度值。
* 在酸性条件下，砷、铬、硫会对测定产生干扰，影响数据结果。

##### 配套仪器

本产品与TE-16多功能消解仪和TE-5600G型多参数水质测定仪一起使用。

##### 注意事项

* 试剂中含有毒、腐蚀性物质,注意试验安全,不可直接接触试剂。
* 消解过程中样品管压力增加迅速,请穿防护服,戴防护眼镜、防护手套等做好防护措施。
* 保存时请密闭包装盒,以避免样品管受光,在阴凉暗处储存。
* 妥善放置或处理废弃试管（试管中含有毒、有害废液。可将废液倒入废液桶中集中处理，试管交由危废公司处理）。

##### 物品准备

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 总磷检测预制试剂 | 若干（视待测水样个数决定） |
| TE-5600G型多参数水质测定仪 | 1台 |
| TE-16多功能消解仪 | 1台 |
| 移液枪或移液管（5mL和1mL）、配套洗耳球 | 2只 |
| 待测水样、纯净水 | 保证可取样体积不少于5mL |
| 试管架 | 1个 |

##### f5270100d9a2cce7994321d1a606c897.操作步骤

使用移液管或移液枪准确移取5ml纯净水加入到预制试剂管内，制成**空白样**

取若干预制试剂，一支作为**空白样**，再根据待测水样的数量选择相同数量的预制试剂作为**待测样**，置于试管架上。

将待测水样按前处理要求进行混匀或过滤等操作。对于悬浮物较多的水样，应进行搅拌等匀质化处理，以减小取样误差。

打开TE-16型多功消解仪进行预热,设定程序加热温度125℃加热时间30分钟。



消解时间结束后，消解仪进行降温，手拿管盖取出试管，放入试管架中置于通风处进行冷却（快速降温也可采用冷水浴浸泡试管底部），待试管降至室温左右方可进行下一步。

消解器温度上升至125°C后，依次放入标记好的空白样和待测样，加热消解30分钟。

按步骤4的方法移取5ml待测水样加入到其他预制试剂的试管内，每只预制试剂对应一个待测水样，制成**待测样**。记录试管上的编码。

拧紧管盖，上下摇晃试管，使试管内的试剂与水样充分混合。



在冷却好的试剂中准确加入一颗还原剂L片剂，上下摇匀使其完全溶解，时间约2分钟。

打开TE-5600G型水质检测仪按要求进行预热，选择相应的方法进行测量。

将摇匀后的试剂管放在试管架中，静置使其反应并准确计时10分钟。

待片剂完全溶解后准确加入1.0mL显色剂L试剂，上下

摇匀。



再放入待测样，按“检测”直接读取总磷浓度(mq/L)。

先放入**空白样**，按“空白”进行调零操作。

取出冷却好的试管，用擦镜布或无毛屑的软纸擦干净试管外壁，放入水质检测仪内进行比色操作。